Измерение флуктуаций коэффициента усиления радиометра диапазона 30 ГГц

радиометрической системы МАРС-3 на радиотелескопе РАТАН-600

Цыбулев П.Г., Нижельский Н.А., Берлин А.Б., Кратов Д.В., Удовицкий Р.Ю.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

Обсуждаются методика и практические результаты измерения флуктуаций усиления в радиометрах на примере радиометра диапазона 30 ГГц с полосой сигнала 5 ГГц и рабочей эквивалентной шумовой температурой системы «радиотелескоп+радиометр» 250 К.

Измерения проводились с применением разработанной нами новой измерительной системы Embedded Radiometric Data Acquisition System (ER-DAS). Флуктуации усиления радиометра имеют Спектральную Плотность Мощности (СПМ) вида 1/f. Одним из основных свойств системы ER-DAS является практическое отсутствие в ней шума вида 1/f, что позволяет квалифицировать измеренный шум данного вида только как шум измеряемого устройства, в данном случае — радиометра.

Методика измерений заключается в поиске коэффициентов A и α Спектральной Плотности Мощности флуктуаций усиления вида A / f α. Корень квадратный из дисперсии, полученной в результате интегрирования данной СПМ в заданной полосе частот, дает величину  δg/g для радиометра, где g — полное усиление в радиометре а  δg — его вариации.

В результате измерений получены значения: A=1.6·10-9  и  α=0.8, что при интегрировании в полосе от 0 Гц до 1 Гц дает   δg/g <  10-4 . Таким образом, показано, что вариации усиления в исследуемом радиометре не превышают 0.01% от его полного усиления в указанном диапазоне низкочастотной полосы радиометра.

Приведены результаты моделирования сигналов радиометров полной мощности, имеющих различные спектральные индексы  α . Показано, что радиометр со спектральным индексом α=0.8 (<1) обладает важным свойством долговременной стабильности.