Методы построения ПЗС-систем с высокими чувствительностью, фотометрической стабильностью и линейностью

Мурзин В.А., Борисенко А.Н., Иващенко Н.Н., Ардиланов В.И., Афанасьева И.В., Притыченко М.А., Борисенко А.А., Маркелов С.В.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

Построение высокоточных ПЗС-систем, обеспечивающих  все виды фотометрических и спектральных наблюдений с длинными экспозициями, представляет серьезную задачу. Основным источником случайных и систематических искажений в ПЗС-матрице является МОП-транзистор встроенного выходного усилителя, преобразующий накопленный заряд в видеосигнал.

Нами проведено моделирование и экспериментальные исследования типичных встроенных МОП-транзисторов с широким и коротким каналом с целью реализации способов повышения коэффициента преобразования заряда, минимизации нелинейности преобразования и повышению стабильности. Исследованы также спектральные характеристики собственных шумов таких МОП-транзисторов. На основе исследований предложен комплексный подход при построении  малошумящего высокоточного сквозного видеоканала, включающий в себя методику стабилизации параметров канала МОП-транзистора, а также цифровую обработку видеосигнала методом согласованной фильтрации в сочетании с коррекцией нестабильности и нелинейности передаточной характеристики заряд-цифровой код в реальном времени считывания приемника изображения.

За последнее десятилетие эти методы были реализованы в 4-х поколениях ПЗС-контроллеров, построенных на базе процессоров ЦОС и ПЛМ. Все контроллеры являются многоканальными и расширяемыми модульными системами для обеспечения управления большими приемниками изображения с числом выходов до 16.

В ПЗС-системах с применением данных контроллеров нами достигнуто следующее:

- получен шум считывания 1.6 е- на частоте считывания 18 Кпиксел/с;

- нестабильность встроенного нуля видеоканала не превышает 1 е-;

- нестабильность коэффициента усиления видеоканала не превышает 0.03%;

- реализуется остаточная нелинейность не более 0.03%.

Полученные характеристики являются наивысшими для данного класса ПЗС-систем и позволяют сделать вывод об эффективности разработанных методов и возможности их использования в самых высокоточных методиках наблюдений.